**高速冷冻离心机操作使用说明**

1、打开[高速冷冻离心机](http://www.sklxj.com/)电源开关，进入待机状态。

2、选择合适的转头：离心时离心管所盛液体不能超过总容量的2/3，否则液体，易于溢出；使用前后应注意转头内有无漏出液体残余，应使之保持干燥。转换转头时应注意使离心机转轴和转头的卡口卡牢。离心管平衡误差应在0.1克以内。

3、选择离心参数：

①按温度设置按钮，再用数字键设置离心温度，回车确定。

②按速度设置按钮，可在RPM/RCF设置档之间切换，用数字键设置离心速度，回车确定。

③按转头设置按钮，再用数字键设置转头型号，回车确定。

④按时间设置按钮，再用数字键设置离心时间，回车确定。

⑤离心机刹车或加速速度一般设置在0～4之间，不宜经常调整。

4、将平衡好的离心管对称放入转头内。盖好转头盖子拧紧螺丝。

5、按下离心机盖门，如盖门未盖牢，离心机将不能启动。

6、按START键，开始离心。离心开始后应等离心速度达到所设的速度时才能离开，一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动，或噪音很大)，应立即按STOP键，必要时直接按电源开关切断电源，停止离心，并找出原因。

7、机器如发现故障，请及时与有关人员联系。

8、使用结束后请清洁转头和离心机腔，不要关闭离心机盖，利于湿气蒸发。

9、使用结束后必须登记，注明使用情况。