大容量冷冻离心机的7个保养注意点

大容量冷冻离心机是目前蜀科仪器的重点产品，下面来介绍一下大容量冷冻离心机的日常维护保养，确保产品可以在使用中可以发挥最大成效。

一、在大容量冷冻离心机的平时运用过程中，每隔三个月应对主机校对一次水平度，每周最少开机1次，放一个转子低速作业30min，确保离心机各部位的正常作业。

二、转轴与转子的接合部应常常涂脂防锈，电机的轴承应定时加润滑脂，磨损过度的垫圈当即替换。

三、在离心机内腔上部与门盖触摸处嵌有橡胶密封圈，应常常调查有无变形、胀大，以防外界热量渗入离心腔内影响控温。

四、留意保护转子。

腐蚀性气体或处在潮湿环境中，会严重影响离心机转子的寿数，故禁止运用有损害的离心管，禁止作业时将离心管充注过满或密封不严而发生走漏。转子是离心机中须重点保护的部件，转子一般较重，搬动或替换时要当心，轻取轻放，不能磕碰或坠落，防止形成伤痕。每个转子配备运用档案，记载累计运用时刻。

五、所运用的离心管必须确保质量，变形或有裂纹的离心管不能运用，离心管要对称平衡运用。

六、记载离心机的养护时刻、毛病因素和扫除办法。

详情访问：http://www.sclxj.com   http://www.sklxj.com  http://shuke17.com/